О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т

для заказа влагомеров нефти поточных типа УДВН-1пм

- Выберите модификацию влагомера в зависимости от требуемых технических характеристик (отметьте выбранную модель любым знаком):

| Отметка о выборе модели | Модификация влагомера | Диапазон измерений, объемная доля воды, % | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, объемная доля воды, % (W – показания влагомера, об. доля воды,%) | Дополнительная погрешность влагомера при изменении температуры измеряемой среды на каждые 10° С от средней температуры рабочего диапазона не должно превышать, объемная доля воды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УДВН-1пм | 0,01 – 2,0 | ± 0,05 | ± 0,01 |
|  | УДВН-1пм1 | 0,01 – 6,0 | ± 0,08 |  |
|  | УДВН-1пм2 | 0,01 – 10,0 | ± 0,10 |  |
|  | УДВН-1пм3 | 0,1 – 20,0 | ± (0,10 + 0,01·W) | ± 0,02 |
|  | УДВН-1пм4 | 0,1 – 30,0 | ± (0,10 + 0,015·W) |  |

- В обычном исполнении влагомеры нефти поточные УДВН-1пм предназначены для температуры измеряемой среды от +5°C до +50°C и настраиваются на диапазон плотности измеряемой среды от 730 кг/м3 до 930 кг/м3.

При прочих параметрах измеряемой среды укажите исполнение влагомера по температуре измеряемой среды (Тmin …Тmах) и по плотности измеряемой среды    (Рmin …Рмах):

| Параметры измеряемой среды | Допустимые значения* | Требуемые значения |
| --- | --- | --- |
| Диапазон плотности измеряемой среды, кг/м3, Рmin …Рмах (Рmin и Рмах выбираются из интервала допустимых значений, при этом Рмах - Рmin ≤ 200 кг/м3) | 530…1050 |  |
| Диапазон температур измеряемой среды, С, Тmin …Тmах (Тmin и Тmах выбираются из интервала допустимых значений, при этом Тmах - Тmin ≤ 35C) | -2…+75 |  |

## Пример обозначения влагомера при заказе:

## УДВН-1пм2-Т(+40…+75)-Р(800…1000) обозначает влагомер нефти поточный с диапазоном измерений объемной доли воды в нефти от 0,01% до 10%, для диапазона температуры измеряемой среды от +40C до +75C и диапазона плотности измеряемой среды от 800 кг/м3 до1000 кг/м3.

## Если в обозначении  влагомера отсутствуют уточняющие параметры Т и Р, то он предназначен для диапазона температуры измеряемой среды (исполнение обычное) от +5C до +50C и настраивается на диапазон плотности измеряемой среды от 730 кг/м3 до 930 кг/м3. Например: УДВН-1пм обозначает влагомер нефти поточный с диапазоном измерений объемной доли воды в нефти от 0,01% до 2,00%, для диапазона температуры измеряемой среды от +5C до +50C и диапазона плотности измеряемой среды от 730 кг/м3 до 930 кг/м3.

- Проверьте прочие параметры измеряемой среды на соответствие максимально допустимым значениям:

| № п/п | Параметры | Допустимые значения* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание сернистых соединений, масс. доля, %, не более | 5 |
| 2 | Содержание парафина, масс. доля, %, не более | 26 |
| 3 | Содержание асфальтенов, об. доля, % , не более | 10 |
| 4 | Содержание свободного газа, об. доля, % , не более | 3 |
| 5 | Температура окружающей среды, C | +5…+50 |
| 6 | Давление измеряемой среды в трубопроводе МПа, не более | 6,4 |
| 7 | Максимальное расстояние от первичного преобразователя до электронного блока, м | 700 |
| 8 | Сопротивление линии связи, Ом, не более | 5 |

Контактное лицо______________________________E-mail_________________________________

Телефон _____________________________________ Дата__________________________________